成都光明派特贵金属有限公司

地址：成都市龙泉驿区成龙大道359号   邮编：610100

电话（TEL）：0086-28-88400151         传真（FAX）：0086-28-88400151

邮箱：gmpt@cdgmpt.com

比价邀请函

供应商:

我公司需采购电热恒温鼓风干燥箱（三台）设备（技术指标见设备技术要求），公司决定该设备进行比价采购，特发此邀请书，需贵单位填写以下信息：

- 设备价格（包括：设备运费、培训费和16%增值税）：所有资料及报价要求装入文件袋，封口处贴上封条加盖贵公司公章。

- 付款方式：第一期预付款30％，第二期甲方验收合格付款30％，第三期安装调试合格，乙开具全额16%增值税专用发票付款30％;质保金10％。

- 质保期限：质保期为1年。

- 报价有效期：二个月。

- 加工周期：必须填写

- 其他说明：报价时间2018-11-29截止。

(注：请将比价邀请函和报价方案作为附件，并盖上公章，原件快递到我公司)

设备技术要求

- 外壳用优质冷轧钢板或不锈板制作，表面经静电喷涂工艺处理,内胆采用316L拉丝不锈钢板      加工成型；

- 箱门口镶嵌耐高温密封条，密封性好，防止热量流失；

- 电器控制系统采用集成元器件组装，品质优良，性能可靠；

- 数字显示工作室的设定温度和工作温度，观察容易，读取方便；

- PID数字温控仪表控温，控温精度更高，温度波动小。

主要技术指标

| 1 | 产品型号 | DHG-9720AL |
| --- | --- | --- |
|  | 工作室尺寸 | 1000×600×1200mm （宽×深×高） |
|  | 参考外形尺寸 | 1600×890×1520mm（宽×深（不含电机及门，含1280mm）×高） |
|  | 毛重（约） | 300公斤 |
| 2 | 温度范围 | 常温+10℃~200℃ |
|  | 升温速率 | 常温~+200℃ ≤30min（空载） |
|  | 温度波动度 | ≤±1℃ |
|  | 温度均匀性 | ≤±2.5%℃（空载恒温20分钟测试） |
| 3 | 工作原理 | 电热管两侧加热，工作室背部鼓风强制水平循环加热 |
| 4 | 设备噪音 | ≤70分贝 |
| 5 | 设备总装机 容量 | 5-1、装机功率合计：≈15.75KW |
|  |  | 5-2、加热器：15KW |
|  |  | - 循环风机：750W×1台（316L不锈钢轴，钛合金10.5寸叶轮） |

安装使用条件：

| 1 | 大气环境 | 1-1、环境温度：0℃~+40℃，相对湿度：≤85%RH 1-2、周围不应有高浓度粉尘、腐蚀性气体和易燃易爆气氛存在 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电源 | 2-1、AC380V（三相四线制），50Hz±10； 2-2、电源线接至控制箱电源端子。 |
| 3 | 接地 | 接地电阻小于4Ω，接地螺栓在箱体底座处 |

| 1 | 设备组成 | 1-1、试验箱采用整体式设计，设备安装到位并接电源后即可使用，无需二次安装； 1-2、控制器和主要人机界面安装在设备顶部，便于操作。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 箱体 | 2-1、外壳：采用1.2mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，表面经静电喷涂塑粉工艺处理，美观防腐； 2-2、保温层：120mm超高密度超细离心玻璃棉； 2-3、内壁：厚1.2mm316L拉丝不锈钢板满焊加工制作； 2-4、箱内制作6张870*650mm产品隔架，每张承重30公斤，材质316L不锈钢圆条。 2-5、工作室底部安装排水孔1个，箱门底部安装接水盘及排水孔一个。 |
| 3 | 箱门 | 3-1、设备正面设置1套向右开门。 3-2、箱门采用旋转开启，单层耐高温硅胶封条密封。 |
| 4 | 送风 | 4-1、安装左右侧和背部3面风道，采用左右侧孔板送风、背部孔板回风的水平送风结构，以提高设备温度均匀度； |
| 5 | 支撑脚 | 5-1、固定支撑脚。 |
| 6 | 废气排放 | 6-1、设备顶部安装排气孔，可排除加热运行时的废气； - 排气量可通过调节气窗开度进行调节。 |

箱体结构系统：

加热及温度控制系统：

| 1 | 加热器 | 1-1、采用316L不锈钢加热管，方便维护； 1-2、采用固态继电器进行无触点过零触发驱动加热器工作，无接触火花和噪音，使用寿命长； 1-3、加热器6组，配置6根220V/2500W不锈钢加热管。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 温度测量 | 2-1、采用K分度温度传感器进行温度测量。 |
| 3 | 温度控制 | 3-1、控制器通过采集温度传感器信号和设定值进化比对，通过PID+SSR输出自动调节加热功率，使设备箱内的空气温度达到平衡； |

| 1 | 主控界面硬件 | 1-1、温度控制仪表采用厦门宇电生产的AI-516P数字式30段程序智能温度控制器。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 控制器 功能 | 2-1、仪表精度0.2级，温度最小显示精度为0.1℃； 2-2、可在仪表上显示当前测量温度、设置目标温度、时间设定1-9999mim，运行时间，上下限报警等功能； 2-3、智能PID运算功能，通过仪表自整定功能（出厂前进行）可实现对温度的精确控制和良好的温度稳定效果； |
| 3 | 安全保护 | 3-1、超温保护 3-2、漏电保护（用户自备）。 3-3、安全标示全部丝印箱体上醒目位置。 3-4、外接报警 |

电器控制系统：

- 联系人:汤武

- 电话:028-88400151   13880883138

- 收件地址:成都市龙泉驿区北京636号。

成都光明派特贵金属有限公司

2018年11月23日