全自动电位滴定仪采购

采购编号：(2017)YXJG-1-2-37

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电有限责任公司

2019年9月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  授予合同 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电有限责任公司就 全自动电位滴定仪采购   项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：全自动电位滴定仪采购项目

项目编号：  （2017）YXJG-1-2-37     号

二、项目简要说明

成都光明光电有限责任公司拟采购全自动电位滴定仪1台 ，主要包括  设备设计、制造、运输、安装、调试及培训等 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）应是设备原厂制造商或代理商，代理商投标的，须提供设备原厂制造商出具的拟投标产品的授权证明（制造商或国内以及代理机构出具的授权书或授权证明文件），并明确承担一切售前、售后责任。

四、询价采购公告

公告时间：2019 年 9月3日—  2019年9月 16日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 20 19   年  9月  16 日

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件接收人：  向颖           联系电话： 028-88456106

七、本次询价采购联系事项

联系人： 李先生      联系电话： 028-88456071       传真电话：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：  吉林辉              联系电话：028-88400191

二〇  一九年 九 月 三 日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人： 李先生 电 话： 028 -88456071 |
| 2 | 项目名称 | 全自动电位滴定仪采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 制造商或授权的经销商 财务要求：无 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本 1 份；副本2份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目编号(2017)YXJG-1-2-37 项目名称：全自动电位滴定仪采购项目 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 16 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括设备费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；若以外币为单位，应报CIP成都机场价格，报价应包括设备费、运费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用（进口税款除外）。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：20  19 年  9月 16日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币或者外币，人民币是含13%的税，外币是CIP成都机场。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 因重大变故，采购任务取消的;

4． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 评标货币：人民币。

所有非人民币报价，询价小组在进行价格评审时，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对本项目评标货币人民币的转换，加上进口税款，统一计算评标价格。

3. 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在报价文件中提供技术支持资料。技术支持资料（可提供任意一种形式）：

1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；

2）检测机构出具的检测报告

3）其他形式：可以是制造商互联网主页上的产品说明，或DATASHEET（数据表），或提供支持重要技术条款或技术参数的详细技术方案或相关说明（须有制造商负责人或授权人签字）。

凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，评标时不予认可。

对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  全自动电位滴定仪商务条款

1．交货期及地点

*1.1 交货期：合同签订后3个月内交货

1.2 交货地点：关境内设备，成都光明光电有限责任公司（四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号）；关境外设备，CIP成都机场。

*2．付款方法和条件

境外产品：

1）	合同签订后10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

2）设备到货安装调试前，买方支付合同总金额的30%；

3) 设备安装调试验收合格后30日内，买方支付合同总金额的40%。

境内产品：

1）	签订合同10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

2）设备到货安装调试前，买方支付合同总金额的30%；

3) 设备安装调试验收合格、卖方并开具含13%全额增值税专用发票后30日内，买方支付合同总金额的40%。

*3.质保期：

质保期：设备验收合格后，整机保修一年，并在保修期内提供不少于一次的免费上门维修、维护服务。

4. 提供的技术资料

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场并买方支付第二笔货款后，卖方应在7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准：

5.4.1设备验收在设备安装调试完成后进行，根据合同技术参数要求进行验收，设备厂商提供相关参数测试报告。

5.4.2 其余按中国有关国家标准和行业标准执行。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.5 仪器验收后，设备厂商为本公司提供优质服务，在接到本公司维修申请后，设备厂商承诺24小时内响应，72小时内到达用户现场，恢复仪器正常运行。

7. 法律管辖及仲裁：

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，通过中国国际贸易促进仲裁委员会根据中国法律在中国境内进行仲裁。

第四部分 技术要求

1.仪器总体要求

★1.1、全自动电位滴定仪多通道主机一套，仪器配置三个通道，通道一酸碱、沉淀滴定；通道二氧化还原、络合滴定、F离子测量；通道三温度滴定模块。三通道可以同时进行三个不同的滴定实验,且温度滴定模块既可以与电位滴定仪主机叠放同时使用；

1.2、全自动电位滴定仪用于光学玻璃用化工原材料纯度检测及玻璃的成份定量分析。代替传统手工滴定操作，滴定终点的体积更加准确，使滴定实验对于操作人员的熟练程度依赖变小，测定结果的平行性更好。解决部分手工滴定测定较为困难的实验，有颜色的样品、沉淀较多的样品，终点判断更为准确，减少了对指示剂的依赖，温度滴定可以解决部分传统滴定难于测定的实验，例如钠离子、钡离子的测定等。

2.仪器工作环境

2.1  工作电源：220V，50Hz

2.2  环境温度：5-45℃

2.3  相对湿度：25-85%

3.技术要求

3.1电位滴定仪主机（多通道主机，带平行滴定功能）：1套；中文软件：1套；

3.1.1 工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正等，具备连续大体积加液模式、手工滴定模式；

3.1.2 主机必须支持平行滴定功能；仪器所配的三个通道可以同时进行三个不同的滴定实验；

★3.1.3 测量分辨率：pH值：±0.001pH；电位：±0.1mv；温度：0.1℃；电流：0.01μA；

3.1.4可支持连接8个以上的加液驱动器，须具备较强的方法编辑能力，主要指标达到：每个方法的功能参数的个数：150个以上；每个方法内部循环个数：10个以上；具备“If。。。Then”条件判断功能；

3.1.5可选配8个以上波长的光度电极，光度电极为100%耐有机溶剂的全玻璃材质；

3.2 无死体积加液系统

3.2.1驱动器最好位于加液单元上方，以防止发生漏液时损坏驱动器；加液单元带旋转4通阀，4通路设计，可自由设定液体在4个通道中的运动方向，可吸入空气以完全排空定量管及管路，所配6个加液单元均须具备四通阀（或配备4个带六通阀或四通阀的Liquid Handler液体处理模块）；

3.2.2定量管及管路可以通过软件界面一键排空、并可自动从空闲的端口吸入清水清洗定量管，所有过程无需任何手工操作，且可以实现只用一个加液单元在一个实验中自动添加两种试剂，以此作为验收依据之一；

3.2.3加液准确性（20ml滴定管）：优于0.15%；

3.3 滴定控制终端

3.3.1硬件：品牌电脑，全中文界面；软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户管理等功能；

3.3.2 滴定结果储存量：可储存所有历史数据及每个数据对应的方法、滴定参数；

3.3.3 用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检；

3.3.4软件已经配备了全部功能模块，例如以下常用功能和模块：连接四台以上滴定仪的许可证、法规模块、高级报告编辑器、导入/导出功能、连接LIMS系统功能；

★3.4 温度滴定模块

3.4.1 温度滴定模块可以完全脱离电位滴定主机单独使用，也可以和电位滴定主机叠放在一起同时使用；

3.4.2滴定模式：恒速滴加；滴定终点指示方式：温度，自动判断温度变化拐点；

3.4.3适用于酸碱、氧化、沉淀、络合等多种滴定，温度滴定模块的驱动器、加液单元等与电位滴定主机可以完全互换通用；

3.4.4温度测量分辨率：0.00001K

★4.仪器配置要求

4.1电位滴定仪主机（多通道主机，带平行滴定功能）：1套；中文软件：1套；

4.2通道一（酸碱、沉淀滴定），配置要求如下：

4.2.1加液驱动器：1个；

4.2.2四通路加液单元：2套；

4.2.3独立的搅拌滴定台：1套；

4.2.4复合PH电极、复合Ag电极、Pt1000温度电极、电极电缆：各1支；

4.3通道二（氧化还原、络合滴定、F离子测量），配置要求如下：

4.3.1加液驱动器：1个；

4.3.2四通路加液单元：3套；

4.3.3带加热功能的搅拌滴定台：1套；

4.3.4复合Pt电极、Cu离子电极、Ca离子电极、F离子电极、电极电缆：各1支；

4.3.5参比电极、参比电极电缆：各1支；

4.4通道三（温度滴定），配置要求如下：

4.4.1加液驱动器：1个；

4.4.2四通路加液单元：1套；

4.4.3独立的搅拌滴定台：1套；

4.4.4温度滴定模块主机：1套；

4.4.5含温度滴定电极、密封滴定杯及附件1套；

4.5附件、备件：

4.5.1带防扩散阀的滴定头（备用）：2个；

4.5.2密封滴定盖及堵头（用于需要密封的滴定）：1套；

4.5.3加液单元用玻璃定量管（备用）：1个；

4.5.4加液单元用活塞（备用）：1个；

4.5.5螺旋搅拌桨（备用）：1个；

4.5.6磁力搅拌子（备用）：10个；

4.5.7指示电极电极电缆、参比电极电缆（备用）：各1支；

4.5.8品牌商用电脑、激光打印机：1套；

5.验收标准

5.1 仪器的外观：仪器的外观应完好无损，所订购的组件应齐全；由生产厂或供方的原因导致仪器破损或组件不全，由供方负责更换和补齐；

5.2 仪器的直观操作：仪器的各部件连接可完全吻合，液体流路无渗漏，组成一个完整的分析系统；开机后自动进入自检，自检通过后进入待机状态；

5.3须通过以下重要技术指标验证：

（1）仪器所配的三个通道可以同时进行三个不同的滴定实验,且温度滴定模块既可以与电位滴定仪主机叠放同时使用，也可以完全脱离电位滴定仪主机单独使用；

（2）驱动器须位于加液单元上方，以防止发生漏液时损坏驱动器，加液单元带旋转4通阀，4通路设计，可自由设定液体在4个通道中的运动方向；

（3）定量管及管路可以通过软件界面一键排空、并可自动从空闲的端口吸入清水清洗定量管，所有过程无需任何手工操作，且可以实现只用一个加液单元在一个实验中自动添加两种试剂；

5.4实际测量：选择有代表性的样品进行实际测量，测定结果稳定性良好，如双方对实际样品的测定结果有争议，以合格的标准品的测定作为判定仪器性能的依据；

5.5 测量精度：为获得更准确的测量结果，对该滴定仪的沉淀滴定系统、络合滴定系统、酸碱滴定系统进行重复性、标准物质测试结果验证，以确认仪器性能是否符合规定要求。

测试：针对以上三种滴定系统分别取用对应的标准滴定液测试相应基准物质试剂含量，根据测定值考察结果的重复性、精密度。以测试平均值作为该基准试剂的含量，测试含量偏差在±0.2%以内。

滴定系统名称        滴定液                        基准试剂
沉淀滴定系统        0.1mol/L硝酸银滴定液        基准氯化钠
络合滴定系统        0.05mol/LEDTA滴定液         基准碳酸钙
酸碱滴定系统        0.1mol/L氢氧化钠滴定液      基准邻苯二甲酸氢钾

6售后服务要求：

6.1安装及保修：所有仪器免费安装调试，从仪器安装调试验收合格之日起保修一年以上，终身维护，包括对零配件的供应；

6.2培训：安装时现场培训至操作人员正常操作，两人国内集中培训，免培训费，培训包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识；

6.3制造商在成都的技术服务中心应当提供所有的应用和维修服务，成都设有厂家自己的应用实验室，可为用户提供样品测试及方法开发服务，设有防静电维修间，保证所有维修工作均在本地即可完成，成都设有零配件仓库；

6.4软件免费升级，可为客户提供国内外各种应用报告；

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件4  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：